## Scheda tecnica ambulanza
Allegato 1 - Caratteristiche minime richieste - Scheda tecnica Ambulanza
Voce | Tipologia del mezzo
A | Tipologia del bene | Ambulanza di tipo C secondo quanto definito dalla normativa UNI EN 1789+ A2 2014
A.1 | Omologazione trasporto equipaggio e passeggeri | I beni oggetto della presente fornitura dovranno essere realizzati e forniti in accordo alle indicazioni minime previste dalla normativa UNI EN 1789+ A2 2014. L'ambulanza dovrà essere omologata per un equipaggio minimo di 4 operatori (compreso il conducente) + 2 pazienti oppure 1 paziente + accompagnatore per un totale di almeno 6 passeggeri compreso il conducente Tutti i dispositivi e gli impianti dovranno portare il marchio CE. Le attrezzature presenti all'interno dell'autoambulanza ed oggetto di fornitura dovranno essere rispondenti alla UNI EN 1789+ A2 2014.
B | Caratteristiche del veicolo
B.1 | Cilindrata | non inferiore a 2000 cc.
B.2 | Potenza | almeno 150 Cv
B.3 | Classe Ambientale | almeno Euro 6D
B.4 | Trazione | Trazione anteriore - 2 ruote motrici
B.5 | Cambio | Cambio manuale a 6 marce più retromarcia
B.6 | Sterzo | Servosterzo/idroguida
B.7 | Motorizzazione | Turbodiesel ad iniezione diretta common rail o equivalente
B.8 | Versione | Furgone finestrato (non sono ammessi container/moduli o comparti sanitari indipendenti dalla cabina)
B.9 | Accelerazione | Da 0 a 80 Km/h in massimo 35 secondi a pieno carico - come previsto dalla UNI EN 1789+ A2 2014
B.10 | Gruppi ottici | Gruppi ottici anteriori e posteriori e fanale di retromarcia
B.11 | Sospensioni ed ammortizzatori | Sospensioni ed ammortizzatori adeguati ad un trasporto comfortevole ed alla capacità di carico, adeguate all'uso del mezzo quale ambulanza, in modo da ridurre il più possibile le vibrazioni causate da asperità del manto stradale
B.12 | Posti vano guida | 3
B.13 | Dimensione passo | In accordo con la UNI EN 1789+ A2 2014
B.14 | Lunghezza | Lunghezza (in accordo con la Direttiva 92/21/EEC)
B.15 | Larghezza | Larghezza (in accordo con la Direttiva 92/21/EEC)
B.16 | Altezza | Altezza come per ambulanza di tipo C di cui alla UNI EN 1789+ A2 2014 fino a 3000mm esclusa antenna flessibile
B.17 | Portata massima | Fino a 35 q.li - nell'offerta dovrà essere dichiarato il peso a vuoto con allestimento, il peso raggiunto a pieno carico.
B.18 | Aperture cabina guida | n.2 aperture laterali cabina guida (dx e sn)
B.19 | Apertura laterale | Apertura laterale attraverso portellone scorrevole finestrato (altezza min 1400mm/larghezza min 660mm) in linea con quanto definito dalla UNI EN 1789+ A2 2014
B.20 | Apertura posteriore | Apertura posteriore attraverso doppio portellone (altezza 1500mm/larghezza 1050mm) L'apertura dovrà tener conto delle dimensioni delle barelle, secondo quanto definito dalla norma EN 1865 e della UNI EN 1789+ A2 2014. Apertura porte almeno a 180°.
B.21 | Dimensioni comparto sanitario | Vedi rappresentazione grafica nel capitolato e comunque secondo i requisiti di cui alla ambulanza di tipo C nel UNI EN 1789+A1 2010 - Altezza da terra parte superiore utile per laccesso del portellone vano sanitario min 1900mm.
B.22 | Dotazione di sicurezza | Impianto frenante con 4 freni a disco, ABS e sistema di assistenza alla frenata
B.23 |  | Controllo elettronico della trazione (TCS) e della stabilità (ECS)
B.24 |  | Sterzo collassabile
B.25 |  | Airbag conducente e passeggero
B.26 |  | Inibitore avviamento: dovrà essere prevista l’installazione di un dispositivo d’inibizione della messa in moto del motore quando il veicolo è allacciato alla rete esterna. In caso d’avaria dell'inibitore un dispositivo di commutazione manuale, dovrà consentirne comunque l'avviamento;
B.27 |  | segnalatore acustico di retromarcia attivata
B.28 |  | Giunture antinfiltrazione in tutto il veicolo pannelli sigillati tra loro e con il pavimento
B.29 |  | allarme visivo ed acustico per il conducente che si attivi ogni qualvolta una qualsiasi porta esterna non sia completamente chiusa durante la marcia del veicolo
B.30 | Accessori inclusi nella fornitura | Alzacristalli elettrici anteriori
B.31 |  | Retrovisori elettrici e riscaldabili
B.32 |  | Treno pneumatici invernali o treno supplementare M+S se già montato come primo impianto
B.33 |  | Vano in cabina di guida, posto in posizione centrale, dedicato alla Radio di Ares 118
B.34 |  | preriscaldatore liquido motore con alimentazione a 220V tramite presa elettrica esterna per garantore partenze a freddo protette
B.35 |  | riscaldatore inverno vano sanitario alimentato a 220V mediante presa esterna e termostato per la regolazione della temperatura interna
B.36 |  | Chiusura centralizzata con telecomando
B.37 |  | climatizzatore vano guida
B.38 |  | ruota di scorta di dimensioni regolari e pari agli altri pneumatici ed equipaggiamenti minimi manutenzione meccanica. Gli equipaggiamenti per la manutenzione del veicolo (per es. ruota di scorta ed attrezzi) non dovranno essere accessibili dal comparto sanitario.
B.39 |  | fendinebbia anteriori e posteriori
B.40 |  | climatizzatore posteriore
B.41 |  | Retrocamera con visualizzazione su schermo posizionato su cruscotto centrale. Visione notturna o ad infrarossi
B.42 |  | Navigatore satellitare con predisposizione per aggiornamento mappa automatico o periodico dotato di comandi vocali
B.43 |  | Supporto per alloggiamento tablet
B.44 |  | Luce leggimappa a led, aggiuntiva con braccio orientabile (montante sportello destro) per compilazione schede soccorso notturno
B.45 |  | Cavi per ricarica del mezzo da colonnina esterna
C | Dotazioni e allestimento del veicolo
C.2.0 | Dotazioni esterne
C.2.1 | Portellone laterale | Portellone laterale destro, scorrevole ad apertura meccanica, dotato di vetratura atermica apribile dall'interno. Il portellone dovrà fungere da uscita di emergenza per il paziente barellato. Chiusura impermeabile ad acqua e polveri e dotato di chiusura di sicurezza apribile sia dall'interno che dall'esterno, dotate di dispositivo per la trattenuta in posizione aperta.
C.2.2 | Porte a battenti posteriori | n.2 porte battenti posteriori vetrate, con cristalli opacizzati, atermici e temperati per 3/4 dell'altezza. Apertura delle porte a battenti posteriore con apertura almeno a 180°, dotata di di un dispositivo per la trattenuta in posizione aperta.
C.2.3 | Finestrini portellone laterale e porte a battenti posteriori | Finestrini realizzati in conformità alla direttiva UNI EN 1789+ A2 2014
C.2.4 | Supporto e alloggiamento anteriore dispositivi luminosi | Spolier di alloggiamento e fornitura in opera di due lampeggiatori stroboscopici a doppio flash con calotte blu, secondo la normativa vigente e faro di ricerca brandeggiabile dalla cabina guida ai sensi della DM 553/88
C.2.5 | Supporto ed alloggiamento posteriore dispositivi luminosi | Spoiler di alloggiamento e fornitura di due lampeggiatori stroboscopici a doppio flash con calotta blu ai sensi del D.M. 553/88 preferibilmente rivolti verso l'alto al fine di non avere il riflesso dei lampeggianti sugli specchietti retrovisori.
C.2.6 | Sirena Primaria | Sirena bitonale elettronica principale omologata secondo la normativa europea. Protetta da agenti atmosferici ed isolata acusticamente dal vano guida in grado di essere ben udibile dagli utenti durante il servizio (potenza minima richiesta per l’altoparlante 100W – rispondente alle caratteristiche del D.M. 17 ottobre 1980, alimentata dalla batteria carica, dovrà assicurare un livello sonoro soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90dB.
C.2.7 | Sirena Secondaria | Sirena bitonale elettronica di riserva omologata secondo la normativa europea. Protetta da agenti atmosferici ed isolata acusticamente dal vano guida in grado di essere ben udibile dagli utenti durante il servizio (potenza minima richiesta per l’altoparlante 100W – rispondente alle caratteristiche del D.M. 17 ottobre 1980 alimentato dalla batteria carica, deve dare un livello sonoro soggettivo, misurato sull’asse del veicolo, a 30 metri davanti ad esso, non inferiore a 90dB
C.2.8 | Segnalazione luminosa supplementare a luce arancio | Fari di segnalazione luminosa color arancio lampeggianti che si azionino in condizioni di apertura delle porte posteriori o a veicolo fermo. Possibilità di esclusione con pulsante interno dedicato.
C.2.9 | Fari di illuminazione area di carico posteriore e laterale | Fari di illuminazione colore bianco che si attivino in maniera sincrona rispetto all'apertura delle porte e pulsante di disinserimento posizionato sul montante interno, con possibilità di avere un sistema di illuminazione, azionabile dall'interno, che nelle ore notturne possa illuminare in verticale l'area della strada che consente la visualizzazione dei numeri civici.
C.2.10 | Faretti di accesso | installazione di faretti possibilmente a LED in corrispondenza dell'accesso laterale e posteriore del comparto sanitario per agevolare la salita e la discesa dal veicolo ed aumentare la visibilità del veicolo in fase di sosta
C.2.11 | Pedana meccanica laterale | Gradino laterale meccanico installato in corrispondenza dell'accesso laterale con apertura sincrona con il portellone scorrevole. Superficie antisdruciolo e bordo idoneo all'assorbimento d’urto. Lunghezza circa 1000 mm, larghezza circa 230-250 mm. Possibilità di esclusione dell'apertura della stessa pedana.
C.2.12 | Antenna e Radio | I nuovi mezzi dovranno essere dotati di predisposizione per antenna radio ricetrasmittente bibanda (UHF e GPS), applicata sul tetto del veicolo nella parte anteriore, e stesura dei cavi coassiali fino al relativo alloggiamento previsto nella cabina di guida. L’alloggiamento, nel cruscotto, dovrà essere previsto, preferibilmente, in posizione centrale così da consentire un utilizzo comodo della radio e una facile lettura dei messaggi di stato sia da parte dell'autista che del passeggero. In particolare, dovranno essere presenti e sono quindi oggetto della fornitura, i cavi coassiali con partenza dal foro dell'antenna fino all'alloggiamento della radio, installati a regola d'arte ed il percorso non deve prevedere schiacciamenti o curve a raggio ridotto. Inoltre, sul cruscotto centrale nella parte bassa, all'interno del vano, devono essere presenti i cablaggi per l'alimentazione 12Vcc e i cavi coassiali dell'antenna bibanda. Per una maggiore facilità di utilizzo il vano per l'installazione della radio dovrà essere orientato in obliquo verso l'utilizzatore.
C.2.13 | Decorazioni e Livree | a) Colore base BIANCO. b) Livrea base: applicazione sul veicolo di una livrea completa come previsto dalla NORMATIVA VIGENTE. c) Croci di Esculapio: applicazione sulle due fiancate laterali, sui due portelloni posteriori nonché sulla parte spiovente anteriore del tetto di Simboli Internazionali del Soccorso ( 5 in totale) delle dimensioni minime e colori previsti dal D.M.553 del 17/12/1987. d) Fascia perimetrale bassa: applicazione di una pellicola perimetrale retroriflettente vinilica autoadesiva di colore arancione di altezza minima di 20cm.Tale pellicola dovrà essere applicata anche sulla parte interna dei portelloni posteriori, secondo quanto prescritto nel D.M.553 del 17/12/1987 con sucritto "unità mobile di soccorso" e) fascia perimetrale alta: applicazione di una pellicola perimetrale retroriflettente vinilica autoadesiva di colore giallo di altezza minima di 30cm. Tale pellicola dovrà essere applicata anche sulla parte interna dei portelloni posteriori, secondo quanto prescritto nel D.M.553 del 17/12/1987 con suscritto "Azienda Regionale Emergenza Sanitaria Lazio 118" f) loghi Ares 118 posizionati interno portelloni di chiusura posteriori Scritta AMBULANZA: applicazione sul cofano motore di una scritta AMBULANZA rovesciata in immagine speculare, di dimensioni minime 6 x 60, realizzata in colore arancione retroriflettente secondo quanto previsto dal D.M.553 del 17/12/1987.
C.3.0 | Cabina guida
C.3.1 | Sedili | N.3 sedili singoli adiacenti dotati di poggiatesta con possibilità di separazione di sicurezza attraverso braccioli (poggiabraccia), dotati di supporto lombare ed aventi i movimenti originali della casa costruttrice, dotati di rispettivi poggiatesta e cinture a tre punti e regolazione posizione (tra cui anche l'altezza) - i sedili devono essere di materiale lavabile, ignifugo di classe I o autoestinguente - ampio vano sottosedili - applicazione di n.2 ganci portabiti sopra ancoraggio superiore di ciascuna delle due cinture di sicurezza. All'ingresso della cabina guida, sia nel lato passeggero che conducente dovranno essere presenti delle maniglie applicate sulla parte laterale ed alta dell'accesso in modo da facilitare la salita degli operatori. - omologazione M1/M2. Deve essere possibile la scelta del colore della tappezzeria interna al momento dell'ordine e senza costi aggiuntivi per la Stazione Appaltante.
C.3.2 | Luce di cortesia | Luce di cortesia possibilmente a LED applicata al gradino di entrata di tutte le porte in cabina di guida. Accensione nel momento di apertura della porta
C.3.3 | Parete divisoria | Il comparto sanitario deve essere separato dalla cabina guida mediante parete divisoria. Nella parete divisoria deve essere ricavata almeno una finestra a chiusura/apertura scorrevole, costruita in materiale conforme ai requisiti delle vigenti normative, avente un’area massima di 0,12 mq. La finestra deve consentire il contatto visivo con il conducente. Deve inoltre essere dotata di bloccaggio di sicurezza contro l’apertura accidentale e tale da impedire che le luci del vano sanitario disturbino il conducente. L’apertura del pass-box dovrà essere compatibile con la seduta dei passeggeri e del conducente in vano guida. La parete divisoria dovrà garantire la massima escursione del sedile autista.
C.3.4 | Supporti e vani | Supporto per alloggiamento radio ricetrasmittenti - vano porta documenti con chiusura a chiave
C.3.5 | Estintori a polvere | Due estintori a polvere omologati applicati uno in cabina di guida, in modo da non intralciare il conducente, ed il secondo nel vano sanitario entrambi posti in posizione verticale con idonei supporti atti allo stivaggio e pronto utilizzo. Almeno uno dei due estintori dovrà essere da 3Kg.
C.3.6 | Pannello di comando e controllo | Quadro comando servizi standard, applicato sul cruscotto, in posizione accessibile per il pilota, con retroilluminazione per visione notturna e pulsanti a microswitch. Una spia luminosa con colori diversi dovrà indicare l’attivazione del comando o meno. Dovranno essere comandabili e controllabili, attraverso pannello di controllo, tutte le funzioni critiche per il buon funzionamento del mezzo e rispetto alla funzione ad automezzo di soccorso, tra cui si elencano comandi separati per lampeggianti e dispositivi ottici, sirena principale e sirena secondaria, luci e fari di emergenza, climatizzazione cabina e vano sanitario, chiusura porte. Indicatori luminosi separati per almeno: anomalie impianto elettrico, gas medicinali, batterie, prese, "porte aperte in marcia", "rallenta"/"accelera" su comando dal vano sanitario, ore/minuti, Temperatura interna vano sanitario,temperatura esterna, blocco messa in moto se collegati alla presa esterna di alimentazione.
C.3.7 | Interfono | interfono di comunicazione tra vano sanitario e cabina guida con microfono "viva voce"
C.3.8 | Torcia LED | Faro/torcia Led portatile disposto nel vano guida, solidamente ancorata e di facile accesso
C.4.0 | Vano Sanitario
C.4.1 | Dimensioni e distribuzione del vano sanitario e dell'area di cura | Le dimensioni devono rispondere a quanto definto dalla UNI EN 1789+ A2 2014 per le ambulanze di tipo C. Dovrà essere possibile posizionare la barella con incastri sia centralmente che lateralmente nell'area di cura. I finestrini dovranno essere almeno due distribuiti o su ciascun lato o su un lato e sul retro. Le finestratura verso l'esterno del vano sanitario dovranno essere schermate in modo tale da garantire la massima privacy per il paziente.
C.4.2 | Struttura di rinforzo vano sanitario | Il vano sanitario dovrà essere irrobustito per aumentare la sicurezza e per poter ancorare i rivestimenti. Le modalità di irrobustimento del rivestimento degli interni, della paratia divisoria, delle fiancate sinistra e destra, degli sportelli, laterale destro e posteriori, dei passaruota, compreso il padiglione dovranno essere effettuate con materiali conformi alla normativa vigente ed accuratamente descritte nella proposta.
C.4.3 | Caratteristiche costruttive del vano sanitario | Il soffitto, le pareti interne e i pannelli delle porte del comparto sanitario devono essere interamente rivestite con materiale lavabile, ignifugo classe I, imputrescibile e resistente alla disinfezione con disinfettanti a base di iperclorito di sodio. Il comparto sanitario dell’ambulanza deve essere concepito in modo tale che una o più persone possono lavorare attorno al paziente confortevolmente. I bordi delle superfici devono essere progettati in modo da impedire l’infiltrazione di liquidi e dotati di guarnizioni. Gli scaffali aperti devono avere spigoli arrotondati ed i cassetti e/o ante devono essere provviste di bloccaggio di sicurezza contro le aperture accidentali. Riferimento normativo è alla UNI EN 1789+ A2 2014
C.4.4 | Isolamento termico-acustico | Coibentazione termo-acustica di tutto il vano sanitario con apposito materiale inserito tra i rivestimenti e la carrozzeria. Il materiale deve essere ad alto potere fono-termo-assorbente e resistere ad alti sbalzi termici, dovrà essere inoltre autoestinguente, atossico, resistente ad agenti chimici, antispolvero e non soggetto ad usura nel tempo. La coibentazione deve essere applicata sulle fiancate, nel tetto, nelle porte. Classe di reazione al fuoco I. Riferimento normativo è alla UNI EN 1789+ A2 2014
C.4.5 | Pavimento | Il pavimento dovrà essere realizzato con bordi rialzati in modo da costituire una vasca a tenuta e da non permettere l'infiltrazione di liquidi all'interno di fughe. Il pavimento dovrà essere realizzato o in un unico manufatto, a vasca stagna ottenuto tramite un’unica gettata di materiale anti scivolo, o comunque attraverso metodi equivalenti in modo da ottenere una unica vasca sagomata e sigillata priva di spigoli vivi tra parete verticale e pavimento, fughe e disconuità. Il pavimento dovrà essere inoltre completamente sigillato perimetralmente per evitare infiltrazioni di liquidi e facilmente lavabile e sanificabile. Il rivestimento del piano di calpestio deve essere realizzato con materiale di colore chiaro, ad alta resistenza meccanica, ignifugo, imputrescente e antiscivolo anche se bagnato. Deve essere privo di fessure o giunzioni e completo di batticalcagni. Non deve consentire il ristagno e la penetrazione di liquidi nelle strutture sottostanti e deve essere lavabile anche con un getto d’acqua. Riferimento normativo è alla UNI EN 1789+ A2 2014
C.4.6 | Poltrona contromarcia | Sedile – poltroncina posizionata contromarcia in testa alla lettiga, dotata di schienale regolabile e poggia braccia reclinabili, seduta rialzabile , completo di poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico integrato nello schienale. Imbottitura anatomica dello schienale e del sedile. Ancorato al pavimento tramite piantone rinforzato ruotante dotato di blocco del movimento - il sedile deve essere di materiale lavabile, ignifugo di classe I o autoestinguente - la posizione del sedile e la sua altezza deve essere tale da consentire le manovre su un paziente anche in intubazione senza dover necessariamente arretrare la barella - omologato in classe M1 secondo UNI EN 1789+ A2 2014.
C.4.7 | Poltrona frontemarcia | Sedile – poltroncina posizionata frontemarcia alla destra della lettiga, dotata di schienale regolabile e poggia braccia reclinabili, seduta rialzabile, completo di poggiatesta e cinture di sicurezza a tre punti con arrotolatore automatico integrato nello schienale. Imbottitura anatomica dello schienale e del sedile. Ancorato al pavimento tramite piantone rinforzato ruotante dotato di blocco del movimento - il sedile deve essere rivestito con materiale lavabile, ignifugo di classe I o autoestinguente.omologato in classe M1 secondo il UNI EN 1789+ A2 2014
C.4.8 | Poltrona Ulteriore | altra poltrona frontemarcia identica a quanto previsto nel punto C.4.7
C.4.9 | Pannello di comando vano sanitario | All’interno del vano sanitario dovrà essere presente un quadro sinottico di comandi elettronico, interfacciato con la centralina comandi presente in cabina di guida dotato di retroilluminazione per visione notturna delle scritte e delle icone ed illuminazione pulsanti. Le funzioni previste devono essere quelle necessarie al controllo di tutte le funzioni del vano sanitario Per esempio: - Interruttore generale - Accensioni luci vano sanitario - Pulsante inverter - Gestione impianto ossigeno (a tre bocchette erogatrici limitrofe) - ect.
C.4.10 | Arredi interni soffitto - sistema di tenuta | Oltre che all’impianto di illuminazione e ai sistemi di supporto flebo sulla zona soffitto del vano sanitario sono richiesti passamano e maniglioni tientibene per garantire la sicurezza degli operatori durante le fasi di cura del paziente, un vano chiuso da anta scorrevole per il contenimento di due appendiflebo con relativi ganci di sicurezza a scomparsa ed un vano chiuso da anta scorrevole per mascherina ossigeno a caduta dall’alto.
C.4.11 | Organizzazione Armadiature Vano sanitario | L’autoambulanza deve essere progetta e realizzata in modo da poter accogliere i dispositivi elencati nei prospetti della UNI EN 1789+ A2 2014 con riferimento agli automezzi di tipo C dotati di equipaggiamento per il trattamento avanzato ed il monitoraggio dei pazienti secondo metodi di trattamento preospedaliero intensivo. Le armadiature ed i piani di lavoro devono far si che tutti i dispositivi possano essere stivati in una posizione specifica. Gli equipaggiamenti essenziali da utilizzare fuori dal veicolo devono essere facilmente accessibili mediante le porte normalmente utilizzate. Tutti i dispositivi e le attrezzature devono essere stivati in modo sicuro ai sensi della UNI EN 1789+ A2 2014. Devono essere comunque previsti almeno: contenitore sottotetto ricavato sopra la cabina di guida, possibilmente a tutta larghezza dotato di bordo anticaduta o di antine scorrevoli intersecanti, o a battente e dotato di chiusura di sicurezza; contenitori pensili sul lato sinistro (e lato destro se possibile) contenitori ubicati a lato della barella in modo da non interferire con il carico del barellato contenitore per bombole di ossigeno; contenitore "armadio medicinali" formato da colonne dotate di cassetti di cui uno con chiusura a chiave piano di lavoro, dotato di bordino perimetrale anticaduta parete attrezzata dotata di struttura rinforzata per i fissaggio delle apparecchiature elettromedicali Dovrà essere fornito un layout in 3D descrittivo della soluzione proposta
C.4.12 | Caratteristiche tecnico-costruttive armadiature | Tutte le armadiature dovranno essere realizzate con materiale assolutamente non poroso e facilmente lavabile oltre che resistente agli urti. Ogni vano dovrà essere accuratamente illuminato. Ogni vano dovrà essere etichettabile con etichette non fisse ma intercambiabili su guida dedicata. Tutte le armadiature dovranno essere dotate di sistema ad ante scorrevoli e blocco di sicurezza. Dovrà essere fornita una relazione tecnico-descrittiva relativa ai materiali ed ai sistemi di sicurezza impiegati. I profili dovranno essere antipolvere. I ripiani e cassetti dovranno essere suddivisi in scomparti di dimensioni standard tipo 10x10 cm e 5x5 cm, con spazio dedicato ai flaconi per disinfettanti e portaguanti.
C.4.13 | Forniture ed ulteriori predisposizioni del vano sanitario | Predisposizione alloggiamento: sedia portantina; alloggiamenti per lo stivaggio, in pronto asporto, della barella a cucchiaio e della barella spinale - Alloggiamento per barella principale tale da poter essere posizionata centralmente nel vano sanitario o traslata lateralmente ed incastrata nelle due posizioni per effettuare le manovre di soccorso in entrambi i casi a seconda delle esigenze - Alloggiamento per faro di ricerca portatile e Set da scasso - Tutti i dispositivi richiesti per l’emergenza dovranno essere alloggiati ed adeguatamente ancorati, ad esclusione del soffitto, per consentire un rapido utilizzo in condizioni di emergenza. Le caratteristiche tecniche delle forniture sono descritte nella voce "Specifiche tecniche fornitura....."
C.4.14 | Sistema portaflebo - portasacche | L’equipaggiamento del veicolo deve comprendere almeno due sistemi di supporto flebo antioscillante. Deve essere dotato di ganci porta sacche per infusione (almeno 2 ganci). I sistemi indicati devono avere portata minima di 5 Kg. Devono essere installati preferibilmente a scomparsa. Il sistema deve consentire di appendere 2 sacchi indipendenti l'uno dall'altro, come previsto dalla UNI EN 1789+ A2 2014.
C.4.15 | Alloggio rifiuti speciali | Dovrà essere predisposto, realizzato ed allestito un alloggio per rifiuti speciali prodotti durante l'attività di soccorso in ambulanza. Tale alloggio dovrà possibilmente essere posizionato in modo tale da facilitare l'accesso rapido, la chiusura in sicurezza del vano e ridurre al minimo il rischio di contaminazione sia del vano sanitario che degli operatori che operano in emergenza. Dovrà essere inoltre realizzato in materiale tale da garantire la facile decontaminazione e pulizia costante. Il posizionamento dovrà essere tale da garantire il facile raggiungimento sia a operatori destrimani che mancini.
C.4.16 | Pannello porte posteriori sinistra e destra | Rivestimento delle porte posteriori con manufatto in materiale plastico dotati di tasche utili per lo stivaggio di cinture paziente e altri piccoli oggetti.
C.4.17 | Riscaldatore | Fornitura ed alloggiamento di un riscaldatore box integrato per sacche infusionali
C.4.18 | Frigorifero | Fornitura ed alloggiamento di un frigorifero integrato di volume massimo di 7 litri, da installare nella parete del vano sanitario. Trattasi di frigorifero e non compartimento refrigerato)
C.4.19 | Ripiani | I ripiani devono essere realizzati in materiale antiscivolo e dotati di spondine di contenimento
D | Impianti
D.1 | Impianto Elettrico
D.1 | Impianto elettrico | Impianto elettrico a 12 volt, con alternatore maggiorato e separazione degli impianti (parte meccanica originale e parte allestimento sanitario), l’impianto elettrico dovrà garantire l’esclusione delle utenze sanitarie in avaria al fine di garantire l’avviamento del mezzo in caso di problema elettrico. La tecnologia utilizzata per l’impianto deve essere del tipo a BUS, realizzato secondo le norme vigenti e opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici e di adeguata sezione per supportare l’utenza alimentata in tutta sicurezza. Le centraline o nodi devono trovarsi in zone facilmente accessibili; ogni utenza 220V deve essere protetta da interruttore magnetotermico, riarmabile e differenziale salvavita. Nell' utilizzo della tecnologia BUS saranno ritenute ammissibili tutte le tecnologie ad essa riconducibili. L’impianto deve essere sezionato e diviso in almeno 4 nodi per garantire la continuità nell’alimentazione dei vari servizi anche in caso di guasto di una delle unità di potenza o nodo. Le alimentazioni delle utenze di primaria importanza, luci vano sanitario, prese di corrente, lampeggiatori esterni, deve essere ripartita tra due nodi, al fine di evitare che il guasto di un nodo interrompa completamente l’utenza. Sicurezza: La stesura dei cavi dell’impianto elettrico deve essere realizzata totalmente all’interno di guaine ignifughe e conformi alla direttiva CE 2006/95/CE sulla sicurezza degli impianti elettrici ed alla direttiva CE 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica e rispettare le norme tecniche CEI EN 60335-1, CEI EN 55014, CEI EN 60439-1, CEI EN 50081-1, CEI EN 500082-2. - Batteria: Batteria principale di dimensioni minime 90Ah, sigillata, con sistema separato per le utenze sanitarie. - Batteria secondaria/ausiliaria minimo da 100Ah di tipo sigillato con sistema separato per le utenze sanitarie, dotata di partitore di carica e stacca batteria automatico per isolare l’impianto ausiliario. - Carica Batteria: Carica batteria elettronico a due uscite che permetta di ricaricare entrambe le batterie dalla rete 220V, - Rete 220V: Presa di ricarica esterna a 220V e protezione magneto-termica di tipo ermetico, completa di sistema antiavvia-mento motore a presa inserita. - Inverter: un inverter da almeno 1 KW 220 volt onda sinusoidale pu-ra. L’impianto elettrico deve escludere l’inverter in caso di alimentazione esterna (220V). - Prese vano sanitario: quattro (4) prese di alimentazione tensione 12 V e 6 A ca-dauna in prossimità del fissaggio delle attrezzature elettro-medicali. - una presa 12V 16A di normalizzato CEI per alimentazione all’incubatrice neonatale. - tre (3) prese 220V installate in prossimità delle apparecchiature di rianimazione. Le prese devono avere un’adeguata protezione magnetotermica differenziale. L'impianto dovrà garantire la compatibilità elettromagnetica con le apparecchiature elettromedicali che si andranno ad installare - Il circuito elettrico dovrà essere protetto da un "dispositivo di dispersione a terra", oppure da un trasformatore separato. Deve essere fornita relazione tecnico-descrittiva dell'impianto rappresentante le scelte effettuate dal fornitore
D.1.2 | Impianto di illuminazione
D.1.2 | Impianto di illuminazione | Dovrà essere realizzato e certificato in conformità a quanto previsto per le ambulanze di tipo C secondo laUNI EN 1789+ A2 2014 ed in particolare il paragrafo 4.5.6. - 300 lux nell'area barella e un valore minimo di 50 lux nell'area circostante - (3800/4300 Kelvin) Luce supplementare nell'area di cura pari a 1650 lux. nel vano sanitario deve essere realizzato un sistema di illu-minazione (costituito da più corpi illuminanti) che garantisca una distribuzione omogenea del fascio luminoso ed evitino zone d’ombra. Si richiedono luci di illuminazione diffuse notturna di colore blu.
D.2 | Impianto aeraulico
D.2 | Impianto di climatizzazione | Impianto di aerazione a tre velocità sia in uscita che in entrata dal vano sanitario. Dovrà garantire almeno 20 ricambi/ora a veicolo fermo. Dovrà essere fornita relazione tecnico descrittiva relativa alla collocazione dell'impianto ed il numero e posizionamento delle bocchette. L'impianto dovrà essere realizzato e certificato in conformità a quanto previsto per le ambulanze di tipo C secondo la UNI EN 1789+ A2 2014. L’impianto di climatizzazione del vano sanitario dovrà assicurare un microclima ideale al comfort dei pazienti e degli operatori in tutte le stagioni dell'anno attraverso apposite bocchette di aerazione. La disposizione delle bocchette dovrà essere tale da permettere una diffusione di aria calda e fredda nell’ambiente in modo omogeneo senza creare vortici o fastidiosi flussi. Il posizionamento del gruppo di ventilazione dovrà essere tale da garantire la silenziosità del sistema e una facile accessibilità per eventuale manutenzione. Il sistema di aria calda e fredda dovrà essere controllabile elettronicamente da un termostato installato nel vano sanitario che consenta di regolare la temperatura del microclima e mantenerlo costante attraverso sensori di rilevamento temperatura. Deve essere possibile impostare la temperatura e la velocità di ventilazione anche manualmente. Il tutto dovrà rispettare la UNI EN 1789+ A2 2014. Deve essere fornita relazione tecnico-illustrativa delle scelte effettuate dal fornitore.
D.3 | Impianto ossigeno
D.3 | Impianto Ossigeno | "Impianto di gas medicali dotato di tre prese ossigeno del tipo UNI 9507 ad innesto rapido; - un punto di erogazione ossigeno posto nel padiglione a soffitto al fine di erogare ossigeno dall’alto. - l’impianto di ossigeno terapia deve essere realizzato con tubazioni ad alta resistenza, non essere esposto ad urti ed essere conforme alla normativa europea vigente. Deve essere dotato di almeno due flussometri ad innesto rapido e di un manometro che indichi la pressione di esercizio dell’impianto; - predisposizione per l’alloggiamento di due bombole di ossigeno da lt. 7, complete di riduttore di pressione con manometro di lettura, per il collegamento al circuito centralizzato. Scambiatore e manometro che indichi la pressione di esercizio dell’impianto di bassa pressione. Valvola di chiusura impianto e scambio tra bombola vuota e bombola piena; - predisposizione dei vani di stoccaggio e/o fissaggio di n. 2 bombole ossigeno portatili, di 2 litri di capacità, in zona idonea e di facile individuazione; L'impianto di ossigeno deve essere conforme alla UNI EN 1789+ A2 2014.
D.4 | Impianto di aspirazione
D.4 | Impianto di aspirazione | Impianto fisso, completo di tutti i componenti necessari al corretto funzionamento e con le seguenti caratteristiche minime: alimentazione a 12 V, silenzioso, semplice da pulire e disinfettare. Caratteristiche funzionali: possibilità di regolazione del vuoto tra 0 e 500 mmHg; controllabile a mezzo manometro da 0 a 760 mmHg; aspirazione massima da raggiungere in non più di 30 secondi; flusso in aspirazione alla massima depressione da 30 litri/min; recipiente trasparente monouso da almeno 500 cc. per la raccolta dei secreti e valvola antiriflusso. Deve essere fornito completo di: manometro, regolatore di pressione e filtro antibatterico;"
D.5 | Dotazioni di soccorso incluse nella fornitura
Tutte i presidi e le apparecchiature necessarie per una determinata procedura devono esse-re collocate in una posizione specifica. Le attrezzature trasportabili per uso esterno al veicolo devono essere facilmente accessibili attraverso le porte comunemente utilizzate. Tutte le attrezzature devono essere riposte e saldamente assicurate, per evitare danni o incidenti quando il veicolo è in movimento.
D.5.1 | Barella da trasporto infermi | Barella principale con rotazione a 360°, autoribaltante, autocaricante con cinghie di contenzione per adulti e pediatriche posizionata su piano traslabile sul senso orizzontale (con possibilità di posizionamenti Trendelerburg e anti-Trendelerburg )del tipo autocaricante con carico minimo 180 Kg, altezza variabile almeno 5 posizioni, completa di almeno n.3 cinghe di fissaggio paziente. La barella deve essere posizionata all’interno del vano sanitario su apposito piano di contenimento con sponda per agevolare il caricamento, doppio vano sottostante, per alloggiamento sia di una tavola spinale (pediatrica ed adulto) che di barella a cucchiaio, e supporto di traslazione di tipo meccanico a pedale. Il bloccaggio della barella: fermi e convogliatori per la barella primaria devono rispettare la normativa Europea UNI EN 1789+ A2 2014 10G. La barella dovrà essere completa di tutti gli accessori utili al trasporto del paziente obeso (anche di eventuali espansori dedicati a tale funzione).
D.5.2 | Barella atraumatica a cucchiaio | Larghezza (in accordo con la Direttiva 92/21/EEC) vedi pt. E6
D.5.3 | Tavola spinale | rigida (radio trasparente), in materiale idrorepellente, facilmente lavabile e disinfettabile, leggera, costruita senza saldature e/o giunzioni completa di cinture di fissaggio e fermacapo di facile fissabilità alla tavola. Il fermacapo deve essere munito di sistema di regolazione e fissaggio in modo multiassiale, atto a garantire una perfetta immobilizzazione del capo stesso, tramite cinghie a velcro. La tavola deve possedere almeno 6 maniglie per il trasporto, peso non superiore a 7 (sette) Kilogrammi e dimensioni compatibili con il vano del supporto porta barella. Cintura a ragno spinale. La portata minina della tavola spinale deve essere di 130Kg. Tavola pediatrica con cinghie di fissaggio
D.5.4 | Telo | da trasporto adulto a sei maniglie con portata di almeno 150 kg
D.5.5 | Sedia portantina meccanica con cingoli | pieghevole a 4 ruote, in lega leggera o acciaio inox, con ganci, maniglie di sollevamento telescopiche o reclinabili a presa rapida, facile da disinfettare. Capacità di carico non inferiore ai 150 Kg. Dotata di cingoli e di 2 o 3 cinture.
D.5.6 | Materasso a depressione | multi-sacca (con palline separate) con otto maniglie completo di pompa ad alto volume
D.5.7 | Estricatore spinale KED | radiotrasparente, in materiale idrorepellente, facilmente lavabile e disinfettabile con fibbie a sgancio rapido e custodia.
D.5.8 | Stecco bende rigide | per braccio, avambraccio, polso/mano, gamba e caviglia/piede, radiotrasparenti e compatibili, in materiale facilmente lavabile preferibilmente in PVC, e fissaggio rapido mediante cinghie a velcro, dotate di sacca di immagazzinamento e trasporto.
D.5.9 | Zaino di soccorso | Borsa-zaino n. 1 adulti e n. 1 pediatrica sanitaria di colore ben visibile, di materiale lavabile ad elevata resistenza agli agenti atmosferici e all’usura, con possibilità di trasporto a zaino e a maniglia, capienza da 40 a 48 litri, munito di tasche e borse interne estraibili di colore diverso a seconda del contenuto con fissaggi in velcro all'interno della borsa principale.
D.5.10 | Forbici taglia abiti | Forbici taglia abiti e cinture di sicurezza di tipo “Robin”
D.5.11 | Kit trattamento ustioni | Kit antiustione completo
D.5.12 | Coperta antifiamma | Coperta antifiamma conforme alla normativa EN 1869/97, in fibra di vetro ed atossica. Fornita con custodia morbida.
D.5.13 | KIT estensione cinture sicurezza | Kit estensione cinture di sicurezza per pazienti sovrappeso/obesi
D.5.14 | Kit da scasso | completo di: (2 paia di guanti da lavoro, 2 fumogeni di segnalazione, 2 torce antivento , nastro bianco/rosso almeno 10 m ed un cavo da traino, tronchesi, cutter, piede di porco
D.5.15 | Caschi di sicurezza | n.4 caschi di sicurezza
D.5.16 | Sistemi di ritenuta | sistema di ritenuta pediatrico e neonatale per il trasporto in sicurezza in ambulanza di piccoli pazienti
D.5.17 | Custodie | Custodie portaguanti per tre diverse misure
D.5.18 | Ancoraggi | Sitema di ancoraggio e relativo contenitore ROT da ambulanza e contenitori per taglienti in uso ad Ares 118
D.5.19 | Etichette | Etichettatura secondo indicazione di Ares 118 di ciascun scomparto del vano sanitario
E | Apparecchiature elettromedicali incluse nella fornitura
E.1 | Caratteristiche generali di installazione delle apparecchiature elettromedicali richieste nella fornitura | Tutte le apparecchiature richieste dovranno essere consegnate insieme all'ambulanza, già installate all'interno della stessa nel lato sinistro del vano sanitario, in apposita area dedicata e posta in zona utile per il trattamento ed applicazione al paziente. Le stesse dovranno essere ancorate e certificate nel rispetto della normativa vigente e della UNI EN 1789+ A2 2014. Le apparecchiature dovranno essere installate in maniera che risultino assulutamente compatibili con gli impianti.
E.2 | Aspiratore Chirurgico | • Aspiratore portatile di dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 5 Kg • Aspirazione ad alto flusso con aspirazione regolabile • Utilizzo con sacche monouso e vaso di contenimento da 1 litro • Dotato di tubi in silicone con filtro antibatterico 99% idrofobico • Alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata che garantisca un’autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti • Funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V) • Lunghezza cavo di alimentazione almeno 2m • Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso • Dotato di staffa di aggancio /sgancio rapido a parete per ambulanza • Resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a IP44 • Display per visualizzazione del vuoto impostato • Bassa rumorosità < 65dB • Dotato di borsa da trasporto • Resistenza ad elevate escursioni termiche climatiche
E.3 | Massaggiatore cardiaco automatico | • Dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 10 Kg, comprensivo di batteria e accessori necessari al funzionamento • Dotato di borsa per il trasporto • Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso • Base di appoggio in materiale resistente e radiotrasparente e adattabile a barella e tavola spinale • Resistenza ad elevate escursioni termiche climatiche • Resistenza alla penetrazione di polveri e di liquidi non inferiore a IP43 • Alimentazione a batteria ricaricabile (con carica batteria) di lunga durata con indicatore di carica e che garantisca un’autonomia di esercizio continuo non inferiore a 45 minuti • Funzionamento garantito anche con alimentazione esterna su rete dei mezzi di soccorso: dotazione cavo di collegamento per veicolo (12V), alimentatore e cavo di collegamento alla rete elettrica (220 V) • Esecuzione massaggio cardiaco secondo le linee guida di rianimazione cardio-polmonare, in particolare con una frequenza di compressione non inferiore a 100 compressioni al minuto e una profondità di compressioni non inferiore a 5 cm • Deve garantire il trattamento senza interruzioni sia in posizione supina che in posizione ortostatica anche in spazi ristretti • Facilità di posizionamento e adattabilità a diverse tipologie di pazienti in particolare per le dimensioni del torace • Funzionamento e struttura che permetta accesso al torace del paziente e che non interferisca o limiti la gestione del paziente • Parti a contatto con il paziente facilmente lavabili e disinfettabili • Dotato di display ad alta leggibilità e allarme di malfunzionamento • Dotato di tasti operativi o necessari ad accedere con facilità alle varie funzioni • Facilità di utilizzo con possibilità di modifica delle impostazioni durante il trattamento • Compatibilità con scarica defibrillatore fino a 360 J • Possibilità dell’aggiornamento futuro dello strumento, senza modifiche della componentistica della struttura, in relazione alla evoluzione dei protocolli di rianimazione cardiopolmonare. • Fornito di tutti i cavi e gli accessori necessari al funzionamento • Ogni apparecchiatura, in caso di aggiudicazione, deve essere dotata di un kit iniziale comprendente eventuale materiale di consumo o consumabile per almeno 5 pazienti • Dotato di batterie ricaricabili, alimentatore a rete 220v, alimentatore da 12v e caricabatterie da tavolo • Fornitura 2 batterie aggiuntive di scorta
E.4 | Ventilatore Polmonare | Ventilatore polmonare portatile di ultima generazione con bombola 02 e borsa da trasporto 1. Ventilatore polmonare da trasporto e da ambulanza, funzionante con sistema pneumatico a turbina di ingresso per ossigenoterapia sia ad alta che a bassa pressione 2. Dotato della funzione di stand-by, avvio rapido alla ventilazione in base alle dimensioni del paziente sia adulto, sia pediatrico che neonatale. 3. In grado di effettuare le seguenti tipologie di ventilazione polmonare: a. ventilazione invasiva e non invasiva NIV b. Ventilazione a volume controllato, a pressione controllata, spontanea, pressione di supporto ed a garanzia di volume; c. PSV, PSV-NIV, d. CPAP; e. SIMV f. Trigger inspiratorio ed espiratorio regolabile g. backup per apnea h. possibilità di regolazione pressione di fine espirazione. 4. Alimentato sia a rete che a batteria ricaricabile. 5. Autonomia minima di 4 ore dalla batteria integrata e possibilità di connessione a rete tramite apposito converter (AC/DC). 6. Batteria preferibilmente di tipo hot—swap con possibilità di sostituzione della batteria durante il trasporto senza l’utilizzo di utensili. 7. Sistema avanzato di alimentazione pneumatica con selezione automatica della fonte di 02, impianto centralizzato/bombola 8. In grado di monitorare: a. monitoraggio graﬁco, con curve in tempo reale e simultanee di pressione vie aeree, ﬂusso e volume; b. monitoraggio numerico in termini di Volumi, Pressioni, Rapporto I/E. c. Monitoraggio integrato della capnometria preferibilmente con metodo mainstream con relativa curva in modo tale da stabilire con immediatezza e precisione se la ventilazione risulta efficace e/o se il paziente è correttamente intubato d. Presenza di allarmi acustici e visivi regolabili dei principali parametri. 9. Dimensioni contenute e peso non superiore a 7 Kg completo di batteria e accessori.
E.5 | Monitor defibrillatore | • Dimensioni contenute, maneggevole con peso complessivo non superiore ai 5Kg, comprensivo di batteria, borsa e accessori necessari al funzionamento; • Dotato di borsa per il trasporto; • Elevata robustezza costruttiva in materiale per resistenza agli urti e alle cadute, nonché alle vibrazioni sui mezzi di soccorso; • Funzionamento in modalità manuale e semiautomatica validata per l’utilizzo su paziente adulto e pediatrico; • Dotato di display touchscreen di almeno 7” con grafica di presentazione e caratteristiche tecniche tali da facilitare la visione anche in condizioni di emergenza; • Dotato di almeno le seguenti caratteristiche per la defibrillazione: o Forma d’onda della scarica di defibrillazione di tipo bifasico con soluzioni tecniche atte a minimizzare l’energia e limitare i rischi di danneggiamento del tessuto cardiaco del paziente; o Energia erogabile fino ad almeno 200J; o Protocolli di erogazione automatica della scarica di defibrillazione in linea con le attuali linee guida di rianimazione internazionale; o Dotato di sistema di cardiostimolazione esterna; o Dotato di sistema di registrazione integrato e stampa; o Dotato di adeguati sistemi di segnalazione acustica e/o visiva con messaggi in lingua italiana; o Alimentazione a rete e tramite batterie di tipo ricaricabili durevoli nel tempo, con ampia autonomia di funzionamento e tempo di ricarica molto contenuto; o Dotato di piastre monouso non rigide; • Fornito delle seguenti funzionalità: o ECG da 6 a 12 derivazioni o ECG diagnostico con interpretazione o Misurazione della pressione arteriosa non invasiva o SpO2 (paziente adulto e pediatrico), SpCO, SpMet, PI. o EtCO2 (mainstream o sidestream) • Stampante bluetooth o integrata, Tramissione dei dati (ECG a 12 derivazioni, trend, ecc..) durante e dopo l’intervento in formato pdf, xlm, ecc… e comunque in formato compatibile con il sistema di telemed in uso; • GSM, trasmissione dati Wi-Fi; •Fornitura di caricabatterie esterno da tavolo e alimentatore esterno a rete (220v), staffa di fissaggio mezzo di soccorso alimentata, batteria di scorta. • Formazione del personale attraverso corsi pratici.
E.6 | Barella atraumatica a cucchiaio | • Realizzata in lega di alluminio e rivestimento in materiale plastico che favorisca l’isolamento termico • Leggera di minimo ingombro con peso non superiore agli 8 kg • Materiali utilizzati resistenti alla corrosione, al calore, al freddo e ai fluidi corporei • Radiotrasparente • Facilmente igienizzabile • Ergonomica dotata di maniglie di sollevamento (almeno 4) lato testa e lato piedi • La forma ergonomica deve permettere al paziente di essere adagiato in una postura corretta e confortevole • Facilità di utilizzo • Deve permettere all’operatore di effettuare le manovre di caricamento di un paziente politraumatizzato anche in ambiente ostile • La lunghezza deve essere almeno di circa 1640 mm , regolabile fino a un minimo di 2010 mm al fine di adattarsi a qualsiasi paziente • La larghezza minima deve essere di almeno 400 mm • La capacità di carico deve essere almeno di 170 Kg • Deve essere piegabile e divisibile in 2 parti • I sistemi di chiusura garantiti per impedire l’apertura accidentale della barella • Dotata di fermacapo che garantisca una corretta immobilizzazione della testa e del collo del paziente • Dotata di almeno 3 cinture di tenuta del paziente con sistema di aggancio /sgancio rapido • Dotata di accessori per la mobilitazione e il trasporto di pazienti di grandi dimensioni • Dotata di borsa di trasporto • Dotata di tutte le certificazioni previste dalla normativa
Note on B81: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: DISCONTINUITà
Note on A104: [Commento in thread] La versione di Excel in uso consente di leggere questo commento in thread, ma tutte le modifiche a esso apportate verranno rimosse se il file viene aperto in una versione più recente di Excel. Ulteriori informazioni: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commento: TOGLIERE A CAPO