## Foglio1
AUTOMEDICA | Colonna A - Dichiarazione di rispondenza al requisito minimo | Colonna B - Descrizione del prodotto offerto | Colonna C- Note esplicative miglioramento proposto | Colonna D - Certificazioni
REQUISITI MINIMI
Gli autoveicoli, nuovi e in produzione al momento della stipula del contratto, devono essere di versione idonea per allestimento ad auto medica ed omologati per n. 4 passeggeri.
Collaudo c/o UMC in unico esemplare con classificazione del veicolo quale AUTOVEICOLO USO SPECIALE – Autoveicolo per il soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo. Descrizione allestimento AUTOMEDICA/Trasporto organi.
a) Il veicolo dovrà essere conforme alle seguenti norme:
i. Decreto dirigenziale emesso dal Dirigente Generale MCTC in data 05/11/1996 con oggetto “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 15/11/1996 n. 268
ii. Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dal c.d. decreto Bianchi (Decreto Legge 03.08.2007 n° 117), dal Pacchetto sicurezza (Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92) e dal Decreto Ministero Giustizia 17 dicembre 2008
iii. Decreto ministeriale 17 ottobre 1980
iv. Decreto ministeriale 17 dicembre 1987, n. 553
b) Allestimento del mezzo:
ABITACOLO
1. consolle di comando, posta sulla plancia in zona centrale, facilmente raggiungibile dall’autista e dal passeggero anteriore in modo da non interferire con l’eventuale attivazione degli airbag, con interruttori retroilluminati a doppia intensità la cui funzione deve essere immediatamente identificabile anche tramite indicazione scritta o simbolica e contenente tutti i comandi elettrici/elettronici necessari a controllare tutti i dispositivi ed impianti presenti sul veicolo; Dispositivo digitale con monitor incassato nella plancia o ancorato in maniera permanente:con schermo tattile, sistema di navigazione con abbonamento traffico per tutto il periodo contrattuale, collegamento USB o Wireless (es Screen Mirroring) con almeno Android/IOS Auto, sistema di vivavoce ed assistente virtuale integrato;
2. interni lavabili, no moquette;
3. rivestimenti sedili ed interni ignifughi o autoestinguenti, in materiale facilmente pulibile e sanificabile;
4. ferma scatole per guanti di dimensione tale da poter contenere comodamente e senza intralcio alla guida tre scatole di guanti monouso con montaggio in posizione facilmente accessibile dal guidatore e passeggero;
5. tutti gli accessi all’abitacolo devono essere dotati di segnaletica di sicurezza (anche adesiva) che avverta del pericolo di schiacciamento delle mani;
6. dispositivo di ancoraggio su plancia per smartphone (5.5-6.5 pollici) e tablet (8-11 pollici)
7. sistema di ancoraggio zaini, elettromedicali o altro materiale all’interno dell’abitacolo rispondenti alle normative vigenti;
8. sistema di geo localizzazione del mezzo con scatola nera e gestione centralizzata tramite applicazione web, accessibile dal personale accreditato di Ares, e con funzionalità di export dei dati autonoma da Connectivity Bluetooth; | parte del personale di Ares;
VANO BAGAGLIAIO:
Nel bagagliaio trovano collocazione i dispositivi e i materiali (vedi elenco successivo) necessari all'attività di soccorso, non ricompresi nella presente fornitura.
i.Al fine di garantire la sicurezza e funzionalità di utilizzo del personale a bordo (autista e passeggeri):
ii. il bagagliaio del mezzo, rivestito in alluminio, deve essere separato dall'abitacolo con una griglia di protezione, resistente agli urti; sulla griglia di separazione deve essere presente una barra (tipo din) per l'aggancio di elettromedicali, quali pompe siringhe, e/o aspiratori secreti, caschetti di protezione);
iii. l'area di carico deve essere separata dall'abitacolo tramite idonea griglia in tubolare metallico di divisorio tra il bagagliaio e le sedute posteriori, rimovibile (a mezzo di apposite manopole), resistente agli urti;
iv. il vano bagagliaio deve contenere una mensola a tutta larghezza, con sopra avvitata la scatola delle prese dell'impianto elettrico, dove poi si andrà a stoccare il materiale sanitario. La parte sottostante la mensola deve contenere solo zaini, borse e materiale sanitario;
v. per migliorare la sicurezza durante la marcia la parte inferiore del baule deve contenere 2 fissa bombole di ossigeno per bombole portatili da 5 litri (lo spazio occupato da questo allestimento deve essere il più piccolo possibile);
vi. la collocazione dei dispositivi e dei materiali deve essere stabile in ogni condizione di marcia e/o in eventuali eventi accidentali (ad esempio, ribaltamento del mezzo) per questo motivo si richiedono dispositivi realizzati con materiale facilmente lavabile, disinfettabile, antinfortunistico, ignifugo e di facile sostituzione, da applicare alla mensola (parte superiore) per realizzare gli ancoraggi delle attrezzature.
In particolare il progetto deve prevedere le seguenti predisposizioni per l'alloggiamento con l'alimentazione e il fissaggio delle seguenti attrezzature (I sistemi di ritenuta devono essere a sgancio rapido):
- Aspiratore chirurgico portatile comprensivo di alimentazione
- Pompa infusione portatile / pompa siringa comprensivo di alimentazione;
- Ventilatore polmonare portatile comprensivo di alimentazione;
- Monitor-Defibrillatore comprensivo di alimentazione;
- Ecografo portatile compatto con sonde comprensivo di alimentazione;
- Sistema mantenimento temperatura comprensivo di alimentazione;
- Sistema portatile temperatura infusione (con supporto e presa dedicata);
- Tavola spinale adulto con adattamento pediatrico completa di immobilizzazione per del cranio e farce di bloccaggio radiotrasparente, eventualmente pieghevole;
- Dispositivo per compressione del torace (massaggiatore cardiaco automatico);
- Set di collari cervicali radiotrasparenti monouso;
- Estricatore;
- Steccobende per arti inferiori e superiori in almeno 3 misure;
- Dispositivo per la stabilizzazione del bacino, Ked adulto e pediatrico;
- n. 2 bombola di Ossigeno da 5 Iitri da trasporto ed emergenza. Le bombole ossigeno non devono essere fornite.
- Frigorifero per conservazione farmaci;
- Borsa infusioni;
- N.2 zaini di soccorso;
- Vano contenitore scalda liquidi;
- porta torce di dimensione idonea a contenerne almeno 6 torce di segnalazione dislocato in modo che le stesse siano facilmente prelevabili dagli operatori;
- porta caschi almeno nel numero di 4;
- porta lampada portatile con relativa alimentazione collocabile anche in abitacolo;
- porta estintore collocabile anche in abitacolo;
- piano di carico estraibile su guide scorrevoli
- realizzazione vano per rimessaggio materiale consumo e monouso con sportello trasparente per visione dei presidi;
Nei battenti del portellone posteriore dovranno essere applicati dispositivi luminosi a led al fine di rendere visibile lo stesso in caso di sosta del mezzo con il portellone aperto.
Devono essere presenti almeno un gancio portabiti e/o porta elmetti per ogni occupante.
d) Equipaggiamento pneumatici e ruota di scorta:
i. N .2 treni di pneumatici runflat (4 stagioni) con possibilità di montare catene da neve (da includere nella fornitura);
ii. Kit riparazione e gonfiaggio pneumatici ruota di scorta;
e) Telecomando apertura/chiusura porte con possibilità di chiusura e mantenimento del motore acceso;
f) l'autovettura dovrà essere dotata di una chiave in aggiunta alle due già fornite in dotazione;
g) Dispositivo blocco carburante in caso di incidente;
h) Vetri atermici oscurati nel retro compreso portellone posteriore;
i) Livrea e colorazione esterna del mezzo
i. L’immagine esterna del mezzo, di colore bianco, deve contemplare, oltre a quanto previsto dalle normative vigenti (decreto 05/11/1996 Ministero dei Trasporti e della Navigazione - GU Serie Generale n° 268 del 15/11/1996):
ii. una (1) pellicola retroriflettente (marca 3M) da posizionare su tutto il giro auto, di colore ARANCIO e di altezza minima 10 cm. Si chiede di inserire delle parti adesive aggiuntive su entrambi i paraurti del veicolo al fine di aumentarne la visibilità passiva;
iii. quattro (4) scritte “AUTOMEDICA”:
1. - di colore arancio retroriflettente sulle 2 fiancate, (dimensioni minime 115 x 11 cm)
2. - di colore bianco retroriflettente su sfondo arancio rifrangente sul portellone posteriore, (dimensioni minime 7 x 100 cm)
3. - di colore arancio retroriflettente sul cofano anteriore, (dimensioni minime 6,5 x 90 cm);
iv. due (2) croci di Esculapio retroriflettente (simbolo internazionale di soccorso riportato nell’allegato tecnico del decreto ministeriale del 17 dicembre 1987 n.553) sui lati (dimensioni minime 25 x 25 cm);
v. una (1) croce di Esculapio retroriflettente (simbolo internazionale di soccorso riportato nell’allegato tecnico del decreto ministeriale del 17 dicembre 1987 n.553) sul portellone posteriore lato destro (dimensioni minime 16 x 16 cm);
j) Dispositivi di segnalazione acustica e visiva
i. Dispositivi di segnalazione visive (i lampeggianti e le luci devono rimanere attivabili e funzionanti anche a veicolo spento):
1. Una (1) Barra luminosa sul tetto di larghezza 1000 mm a led, completa di 8 set di luci a led di colore blu, luci a led bianche (almeno due) anteriori inserite nella barra per illuminare la scena dell’evento con tasto di accensione dedicato nel quadro comandi con iconografia idonea, 2 luci led bianche laterali, una a destra e una a sinistra (cerca civici) con tasti dedicati nel quadro comandi con iconografia idonea; luci a led arancione o ambra lampeggianti ad alta potenza (o striscia full led ad alta potenza) rivolte verso il posteriore azionabili in fase di stazionamento (con attivazione del freno a mano) con possibilità di accensione dal quadro comandi con iconografia idonea; altoparlante esterno con funzione di megafono per comunicazioni di emergenza verso gli astanti; 2 luci led bianche laterali, una a destra e una a sinistra (cerca numero civico) con tasti dedicati nel quadro comandi con iconografia idonea;
2. Coppia di kit led lampeggianti ambra (arancio) montati all’interno del portellone posteriore (attivazione insieme ai lampeggianti blu) che si accendano automaticamente all'apertura dello stesso;
3. Faro da ricerca per numeri civici orientabile elettricamente azionabile da apposito interruttore posto e in modo che sia azionabile da entrambi gli operatori;
4. Due segnalatori stroboscopici a luce blu, omologati, da installare nella mascherina anteriore;
5. Due segnalatori stroboscopici a luce blu, omologati da installare sugli specchietti retrovisori;
6. Tre coppie di kit a led lampeggianti di colore blu nel portellone posteriore di cui almeno uno interno (a portellone aperto);
7. Coppia di kit a led lampeggianti di colore blu di opportune dimensioni montati nella parte anteriore laterale (dx e sx) in modo da rendere visibile il veicolo all'ingresso di una intersezione o incrocio;
8. Faro supplementare di retromarcia posto in alto posteriormente al veicolo attivabile sia innestando la retromarcia sia tramite interruttore retroilluminato posto sulla consolle;
9. Kit a led colore bianco montato nel portellone posteriore per illuminazione adeguata del vano di carico posteriore in prossimità del portellone per l’uso notturno, composta da almeno due (2) faretti da incasso ad alto flusso luminoso di colore bianco e tecnologia LED con potenza luminosa di almeno 3W e tensione di funzionamento 12V (dotata di protezione di sovracorrente e interruttore di accensione). I faretti si dovranno spegnere al momento della chiusura del portellone posteriore;
10. Illuminazione sotto porta, almeno per le porte anteriori per il illuminare il terreno all’apertura della stessa.
i ) Dispositivi di segnalazione acustica (I dispositivi di segnalazione acustici devono rimanere attivabili e funzionanti anche a veicolo spento):
1. Sirena bitonale elettronica, omologata secondo la normativa europea, ad alta potenza sonora, azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile tramite apposito interruttore sito nella consolle. La sirena deve essere esterna, protetta da agenti atmosferici e posizionata in modo tale da non comportare esposizione al rumore per gli operatori sanitari presenti all’interno del veicolo (ai sensi del D.Lgs 81/08 smi) con livello di rumorosità nell’abitacolo come da normativa vigente e di misura nettamente inferiore ai limiti previsti dalla norma ISO 5128-b;
2. Ulteriore sirena bitonale elettronica ad alta potenza sonora, omologata, utilizzabile in caso di guasto alla sirena principale ed azionabile tramite deviatore attraverso il clacson del volante e selezionabile attraverso apposito interruttore sito nella consolle, con montaggio nella mascherina anteriore del mezzo;
3. Segnalatore acustico esterno di innesto retromarcia (Bip-Bip) attivato automaticamente con telecamera di retromarcia con suono ripetuto ogni secondo circa.
k) IMPIANTO ELETTRICO
L'impianto deve avere le seguenti caratteristiche:
-Alimentazione elettrica da rete esterna 220 volt c.a. con presa all’esterno della carrozzeria lato guida protetta dagli agenti atmosferici con dispositivo antiavviamento motore a presa inserita o espulsione automatica. L’installazione e l’allestimento permetteranno la sostituzione della stessa in caso di guasto, senza andare a smontare tutto l’allestimento. La presa sarà posizionata sul lato sinistro (lato guida) del veicolo nella zona posteriore;
Impianto elettrico da utilizzare per la ricarica degli strumenti e le funzioni accessorie dell’autoveicolo, completamente disgiunto da quello predisposto dalla casa madre sezionato con stacca batteria. Tutti i circuiti dell’impianto supplementare dovranno essere dotati di protezione per il sovraccarico;
-Impianto carica batteria che provveda alla carica della batteria supplementare ed il mantenimento batteria vano motore, con stabilizzatore in grado di mantenere in carica le batterie del veicolo durante la sosta del veicolo ed alimentato tramite presa esterna CEE 16A;
-Ricarica di entrambe le batterie (sia principale che supplementare) quando l’auto risulta collegata alla rete 220 volt;
-alternatore maggiorato;
-Batteria supplementare con sistema separato per le utenze specifiche sanitarie e veicolari, minimo 100Ah, con automatismo all’accensione/spegnimento del tipo idoneo a diversi cicli di carica/scarica (senza effetto memoria) e del tipo sigillato ricaricata dall’alternatore durante la marcia del veicolo, ma separata in fase di scarica. In caso di scarica completa della batteria ausiliaria non deve essere possibile la scarica della batteria principale anche se vettura in moto;
-impianto carica batteria che provveda alla carica della batteria secondaria ed il mantenimento batteria vano motore, con stabilizzatore in grado di mantenere in carica le batterie del veicolo durante la sosta del veicolo ed alimentato tramite la presa esterna CEE I 6A;
-Dispositivo di commutazione manuale e/o automatica per attivare l'accensione della vettura mediante la batteria ausiliaria in caso di avaria della batteria motore e viceversa;
-presa corrente 220 V con interruttore magnetotermico di sicurezza più presa esterna stagna con dispositivo antiavviamento motore a presa inserita o espulsione automatica;
-impianto inverter 12v dc7220v ac - 1000 W onda sinusoidale SME con circuito di protezione per fuga termica, pulsante on/off ed interruttore magnetotermico di sicurezza;
-Impianto elettrico da utilizzare per la ricarica degli strumenti e le funzioni accessorie dell'autoveicolo, completamente disgiunto da quello predisposto dalla casa madre, sezionato con stacca batteria;
-Impianto elettrico supplementare del vano sanitario a 220V, alimentato tramite inverter 12 V cc, opportunamente canalizzato con cavi autoestinguenti atossici di adeguata sezione e adeguati al carico, con 4 prese di corrente tipo jack 12 con tappi di protezione e filtro antidisturbo, interruttore magnetotermico con fusibile in posizione di massima fruibilità, 6 prese elettriche nel comparto sanitario a 230 V ca a ricettività multipla standard italiano-tedesco, alveoli schermati, con terra laterale e centrale (pettine e schuko), spia di tensione in prossimità degli elettromedicali, con montaggio delle prese in posizione da definirsi in fase di allestimento;
-Illuminazione supplementare, in aggiunta a quella prevista dalla casa costruttrice del veicolo, ed attivata contemporaneamente alla stessa;
-Illuminazione sotto porta almeno per le portiere anteriori per illuminare i1 terreno all'apertura della stessa.
-Tutti i circuiti dell'impianto supplementare dovranno essere dotati di protezione per il sovraccarico;
-L'impianto in 220V ca dovrà essere realizzato con protezione da sovracorrenti e con protezione dai contatti indiretti e diretti tramite interruttore differenziale ad alta sensibility (salvavita 30 mA);
-I circuiti a diverso voltaggio dovranno presentare connessioni terminali non intercambiabili "ogni presa deve essere indipendente";
-I cablaggi ed i condotti dovranno essere realizzaci in modo da sopportare le vibrazioni;
-Lampada portatile da ricerca LED a tenuta stagna con alimentazione 12 volt, ad almeno due regolazioni di intensità, e carica batteria fisso nel vano guida (la lampada deve essere dotata di un cono fluorescente di emergenza di colore giallo e dotata di protezione di sovracorrente);
-Lampada leggi mappe a braccio snodabile lunghezza minima 500 mm (per utilizzo notturno durante la marcia). La lampada deve essere installata vicino al montante centrale delle portiere, lato passeggero, deve permettere di essere utilizzata sia anteriormente che posteriormente, non deve avere un sistema di gestione della luce con dimmer, ma deve avere solo l’interruttore on/off. Si chiede che sia del tipo a led. Deve essere dotata di fermo al cielo del veicolo.
l) Impianto comunicazione radio
-L’autoveicolo deve essere dotato delle seguenti predisposizioni al fine di consentire l’installazione dell’apparato radio in uso ARES 118:
-Apposito vano dedicato all’alloggiamento dell’apparato sulla plancia;
-Collegamento elettrico con batteria secondaria attestato su morsetti standard nel vano dedicato;
-Predisposizione antenna sul tetto: foro di 1,5 cm di diametro con tappo estraibile e passaggio di un pilota fino al vano dedicato.
m) Equipaggiamento tecnico
L'autovettura deve essere dotata di:
- Lampada portatile grado di protezione minimo IP66, ad almeno due regolazioni di intensità luminosa, dotata di batterie ricaricabili, alimentata in ricarica con qualsiasi condizione del mezzo nel relativo alloggiamento;
- n. 6 torce per segnalazioni;
- Forbid tipo "Robin" guanti da lavoro e kit da scasso in cassetta;
- n. 1 estintore a polvere da 3 kg;
- n. 4 elmetti di protezione conformi a CE EN 397 per impiego attivita di soccorso (no cantiere);
- Torcia con cono giallo di segnalazione;
- n. 2 paia guanti da lavoro taglia XL, n. 2 paia taglia L, fettuccia bianco-rossa, corda per traino, ascia, coperta antifiamma, accendino, cavi per batteria, contenuti in apposita borsa;
- Fornitura di triangolo e n. 4 gilet ad alta visibilità EN-47 I classe 2 di emergenza;
- Fornitura di n.4 cinghie di bloccaggio elettromedicali di ricambio uguali a quelle usate per l'allestimento;
È da intendersi inclusa inoltre la fornitura e l’alloggiamento di facile accesso di:
- n. 01 (uno) frigorifero portatile con alimentazione 12V, compressore incorporato, temperatura d’esercizio da +10° a -18°, capacità 10,5 L circa;
- n. 01 (uno) kit utensili: fumogeni, torce a vento, cesoie, piede di porco, seghetto a ferro, martello; n. 2 paia guanti da lavoro taglia XL, n. 2 paia taglia L, fettuccia bianco-rossa, corda per traino, ascia, coperta antifiamma, accendino, cavi per batteria, contenuti in apposita borsa;
- n. 01 (una) forbice tagliabiti;
- Fornitura cavo elettrico di ricarica (lunghezza pari o superiore a cinque (5) metri) del tipo FG7(0)R 3x2,5mm^2 certificato CE, con spina industriale CEE IP44 16A e spina industriale CEE IP44 16°;
- Fornitura delle istruzioni dettagliate con schemi e istruzioni dell’allestimento e dell’impianto elettrico realizzato;
- Fornitura un set di fusibili di ricambio per ogni automedica; fusibiliera di rapido accesso;
- Fornitura del Triangolo di emergenza e n. 4 gilet alta visibilità EN-471 classe 2 di emergenza.
- Fornitura di 5 coppie cinghie di fissaggio maschio femmina di lunghezza pari a 100 cm la coppia e larghezza pari 4 cm a in tessuto poliammide robusto di colore nero
n) Equipaggiamento sanitario Si rimanda alle schede tecniche in allegato per i requisiti minimi di ciascuna apparecchiatura.
Ciascuna autovettura dovrà essere dotata di:
n. 1 Aspiratore medico chirurgico portatile
n. 1 Monitor/Defibrillatore
n. 1 Barella atraumatica
n. 1 Ecotomografo portatile
n. 1 Massaggiatore cardiaco
n. 1 Ventilatore polmonare
- n. 01 (una) barella a cucchiaio completa di cinture e fermacapo tipo modello FERNO scoop;
Al fine della valutazione dell'allestimento proposto, la Ditta dovrà presentare un progetto di realizzazione (layout tridimensionale) facente parte integrante dell’offerta tecnica da presentare.

## dotazione offerta
DOTAZIONI DEL VEICOLO | dotazione offerta - descrizione
volante regolabile
servosterzo
airbag frontali, laterali e per la testa per i posti anteriori
alzacristalli elettrici anteriori e posteriori con sollevamento automatico dei vetri
antifurto volumetrico e chiusura centralizzata con telecomando
pneumatici adatti ai percorsi fuoristrada
autoradio
bracciolo anteriore
controllo elettronico della trazione TCS
controllo elettronico della partenza in salita HSA
appoggiatesta anteriori regolabili in altezza
sedili anteriori regolabili longitudinalmente e in altezza
maniglia di sostegno lato passeggero anteriore e per i passeggeti posteriori
cinture di sicurezza anteriori e posteriori con pretensionatore
climatizzatore automatico
presa corrente 12V
presa UBS in zona cruscotto/posti anteriori
fari fendinebbia
specchi retrovisori esterni a regolazione elettrica
telecamera posteriore
lunotto termico
luce vano portabagagli
estintore a polvere CO2 da 2 kg con staffa
ruota di scorta uguale a quella montata sul veicolo
catene da neve autotensionanti
pacchetto di medicazione di cui all'all. 2 DM Salute 15.7.2003, n. 388
borsa porta attrezzi
dotazioni previste dal codice della strada
DOTAZIONI AGGIUNTIVE DI SERIE
ESTERNO
fari led autolivellanti
fari adattativi con lo sterzo
protezione paraurti anteriore e posteriore
mancorrenti con passacorda
SEDILI/RIVESTIMENTI
schienale posteriore abbattibile (in funzione dell'allestimento)
MOTORE
cilindrata (cm³) 1.995
potenza max Kw (CV) giri/min 110 (150) @ 5600-6000 rpm
livello ecologico Euro 6d - ISC - FCM
alimentazione benzina con motore elettrico
TRASMISSIONE
trazione integrale permanente symmetrical AWD
cambio automatico Lineaetronic
RUOTE
pneumatici 225/60 R17
DIMENSIONI
porte 5
posti 5
passo mm 2.670
lunghezza mm 4625
larghezza mm 1815
capacità bagagliaio min/max (dm3) 1779
altezza senza/con barre longitudinali mm 1730
CONSUMI ED EMISSIONI SECONDO PROTOCOLLO WLTP
consumo carburante ciclo higt - veicolo L - g/km 6,7
emissioni di CO2 ciclo high veicolo L g/km 153
CLIMATIZZAZIONE
climatizzazione automatica bi-zona
ventilazione posteriore
retrovisori esterni riscaldati
ENTERTAIMENT
sistema audio DAB display 8" con 6 autoparlanti
comandi audionsul volante
sistema vivavoce bluetooth
doppia presa UBS e jack per dispositivi ausiliari
telecamera posteriore
SICUREZZA
SRVD rilevamento veicolo posteriore
Display LCD a colori 4,2" e display multifunzione 6,3"
comandi cambio al volante
adaptive Cruise Control
GUIDABILITA'
SI-DRIVE
X-MODE
Hill Descent Control
Active Torque Vectoring
Elettronic Parking Brake
Brake Assist System and Brake Override System