## Requisiti tecnici
Monitor defibrillatore manuale con trasmissione tracciato ecg per utilizzo su mezzo di soccorso | da compilare a cura del concorrente
dati richiesti: | dichiarazione rispondenza requisiti minimi | descrizione requisiti migliorativi
Costruttore
Fornitore
Modello
CND
Monitor defibrillatore per utilizzo in emergenza idoneo per acquisizione e trasmissione tracciato ECG
Monitor defibrillatore manuale integrato di ultima generazione con software aggiornabile ed ampiamente configurabile nei vari parametri con particolare riferimento ai protocolli di defibrillazione e monitoraggio
Modalità DAE completa di protocollo DAE guidato secondo le attuali linee guida ERC/AHA
Analisi diagnostica automatica ECG
Test automatico di funzionamento
Sistema di sorvenglianza del paziente
Display che permette visione ottimale notturna
Defibrillatore in onda bifasica, funzionamento manuale (e semiautomatico) con energia in manuale fino ad almeno 200J
Funzionamento monitoraggio e defibrillazione sia tramite elettrodi/piastre rigide che tramite cavo per elettrodi monopaziente idonei per defibrillazione a mani libere
Cardiostimolazione transotoracica (sincrona/asincrona) concorrente e frequenza di stimolazione regolabili
Cardioversione sincronizzata
Monitoraggio elettrocardiografico ad almeno 12 derivazioni completo di allarmi di tachicardia/bradicardia ed algoritmo di analisi delle aritmie
Monitoraggio SpCO2, SpMet, CO2
Monitoraggio PI arteriosa/venosa/intracranica (opzionale)
Onda bifasica modulabile in funzione di più livelli di impedenza paziente
Monitoraggio della saturazione ossigeno (SpO2) completo di allarmi
Monitoraggio della pressione non invasiva (NIBP) completo di allarmi
Acquisizione del tracciato elettrocardiografico diagnostico a 12 derivazioni
Predisposizione per impplementazione sistema di trasmissione del tracciato elettricardiografico acquisito
Memorizzazione degli eventi (su memoria interna o scheda removibile) con particolare riferiemnto a defibrillazioni, allarmi, tracciati ecg con possibilità di revisione offline e fornitura dell'eventuale interfaccia hardware e software necessaria
Ampio display per la visualizzazione dei parametri acquisiti dal paziente caratterizzato da alta visibilità anche in condizioni sfavorevoli di illuminazione
Stampante termica per la registrazione su carta degli eventi, preferibilmente a tre tracce contemporaneamente, nonché dei tracciati ecg acquisiti con avvio della registrazione in modalità automatica e manuale
Funzionamento a batteria/e ricaricabile/i preferibilmente esenti da "effetto memoria" e caratterizzate da lunga autonomia - almeno 40 scariche a 200J a temepratura ambiente 20-25°C con batteria nuova - possibilità di ricarica della/e stesse tramite impianto elettrico 220V C.A. (sia di rete che da inverter) o 12V CC della batteria di servizio dell'ambulanza
Apparecchiatura resistente ad urti ed alla penetrazione di soidi e liquidi (IP) idonea all'utilizzo su ambulanza e caratterizzata da ampio range di funzionamento in diverse condizioni ambientali e di temperatura esterna
Possibilità dell'aggiornamento delle funzioni in relazione alla continua evoluzione dei protocolli di defibrillazione
Custodia per trasporto caratterizzata da resistenza ad urti ed abrasioni e dotata di tracolla ed idonei scomparti per alloggiare cavi, presidi, elettrodi, e tutto quanto necessario per il funzionamento
Fornitura di idoeno sistema di fissaggio per alloggiamento su mabulanza certificato 10G (secondo la norma UNI EN 1789)
Fornitura di n.1 coppia di elettrodi/piastre rigidi per la defibrillazione manuale idonei anche per la defibrillazione pediatrica
Fornitura di n.3 cavi multifunzione per defibrillazione a mani libere tramite elettrodi monopaziente adesivi (n.1 in dotazione + n.1 di scorta)
Fornitura di n.1 batteria di scorta per ogni defibrillatore
Fornitura di tutti i cavi ed accessori necessari per il funzionamento (adulti e pediatrici)
trasmissione del tracciato elettrocardiografico a 12 derivazioni diagnostico acquisito tramite defibrillatore verso i sistemi di elabirazione ed archiviazione dei tracciati elettrocardiografici in uso presso l'ARES 118 del Lazio
in caso di necessità di utilizzo in combinazione con apparati di trasmissione quali telefoni cellulari, modem GSM/GPRS o analoghi, la ditta dovrà indicare il modello/i di apparati certificati per l'utilizzo con l'apparecchiatura offerta e gli eventuali requisiti tecnologici (versione bluetooth, EiFi, ecc...) necessari per la funzionalità dei sistemi
possibilità di trasmissione dell'anagrafica o dell'identificativo paziente
massima facilità di utilizzo da parte degli operatori sanitari
possibilità di poter passare dal monitoraggio paziente all'acquisizione del tracciato elettrocardiografico senza necessità di sostituire il cavo base ecg
La ditta dovrà comunque garantire l'interfacciamento dei propri sistemi, in collaborazione con le ditte fornitrici dei sistemi di elaborazione e archiviazione dei tracciati elettrocardiografici e le U.O. ingegenria dell'ARES 118 e quindi fornire hardware e software necessari

## Griglia di valutazione
Griglia di valutazione Tecnica
Criteri qualitativi | Punteggio massimo assegnabile
Prestazioni del monitor multiparametrico: La commissione privilegerà soluzioni e offerte che propongono un monitor defibrillatore con maggiore semplicità di utlizzo, robustezza ed ergonomia, semplicità delle procedure di manutenzione e test | 15
La commissione privilegerà soluzioni e offerte che propongono caratteristiche tecniche migliorative della qualità monitor defibrillatore | 10
La commissione privilegerà soluzioni e offerte che propongono metodi di trasmissione del segnale e del tracciato ecg anche via bluetooth o differenti sistemi inclusi nel defibrillatore | 5
La commissione privilegerà soluzioni e offerte che propongono modalità di definizione dell'onda bifasica rispetto a più livelli di impedenza paziente superiori a 125 Ohm | 5
La commissione privilegerà soluzioni e offerte che propongono caratteristiche tecniche migliorative in riferimento alla modalità di acquisizione del tracciato ecg e semplicità di invio | 10
Criteri quantitativi
La commissione privilegerà soluzioni e offerte che propongono all'interno della fornitura l'aggiunta di cavi ecg, bracciali per pressione e elettrodi per adulti e neonatali e moduli di letturua dei dati aggiuntivi (di ricambio rispetto a quanto richiesto) | 5
La commissione privilegerà offerte che prevedono garanzia > 48 mesi | 10
TOTALE PUNTEGGIO GRIGLIA DI VALUTAZIONE | 60